启东市吕四自来水厂有限公司大用户水表更换及集抄、营收和掌厅系统整合服务采购项目

市场询价公告
启东市吕四自来水厂有限公司大用户水表更换及集抄、营收和掌厅系统整合服务采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、技术规格要求：

1.技术标准

下列标准所列条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应使用下列标准的最新版本。

符合国家标准GB/T778（1.2.3）-2018的规定；

符合建设行业标准CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》。

符合国家JJG162-2019冷水水表检定规程

GB/T 778.1—2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表  第1部分：规范》 

GB/T 778.2—2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表  第2部分：安装要求》 

GB/T 778.3—2018 《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表  第3部分：试验方法和试验设备》

CJ／T224-2012 《电子远传水表》
2.无磁传感无线远传水表技术要求

2.1 基表类型：DN15-40采用旋翼式半液封水表，螺纹连接；DN50采用水平螺翼式水表，法兰连接。

2.2 无磁传感无线远传水表指机电转换采用无磁传感原理、远传通信采用本地通信运营商的窄带蜂窝NB-IoT网络或4G CAT.1（TD-LTE）网络实现数据传输的方式。

2.3 准确度等级为2级，高区流量（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为±2%，低区流量（Q1≤Q≤Q2）的最大允许误差为±5%,须满足JJG162《饮用冷水水表检定规程》要求；主要计量性能参数（对于不同口径的水表计量性能参数不得低于下表要求，否则招标人有权取消其协议供货资格）：

	产品名称
	公称通径
	Q3
	Q3/Q1
	Q2/Q1

	无磁传感无线远传水表
	DN15
	2.5
	≥100
	1.6

	
	DN20
	4
	≥100
	1.6

	
	DN25
	6.3
	≥100
	1.6

	
	DN40
	10
	≥100
	1.6

	
	DN50
	63
	≥160
	1.6


注：Q3(m3/h)：常用流量；Q3/Q1：流量测量范围；Q2/Q1：分界流量与最小流量关系；

2.4 使用条件：适用介质为自来水，水表的温度等级为T30；最高允许压力为1.0 MPa；压力损失等级：不超过△P63（即最大压力损失≤0.063MPa）。水表的计数器类型应方便读数；与被测水隔开，能长期保持指示清晰。水表整体防护等级≥IP68。

2.5 基表表面采用钢化玻璃或其他符合国家有关水表标准的材质；接口采用螺纹连接，螺母和管接头材料应为铸造铅黄铜(ZCuZn40Pb2)。

2.6 水表内所有接触水的零部件必须采用无毒、无污染、无生物活性的材料，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》（2001），水表必须取得符合国家卫生标准的相关检测报告。

2.7 水表的表壳不应有凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等现象；表面采用环氧静电喷塑处理，涂镀层应颜色均匀，不应有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷。

2.8 水表应有防护装置，具有效的封印和防拆环，封印标志不易被破坏，能够有效防止未经许可的改变读数显示行为。 

2.9 指示装置选用模拟和数字组合式，应提供易读、可靠、明确、直观的指示体积示值，指示范围符合GB/T778.1的规定，以保证水表读数的分辨率；水表指示装置应采用透明窗保护，若水表指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝，水表应安装消除冷凝的装置；表示功能的文字符号和标志应清晰端正，接插件必须牢固可靠；加装的电子装置不应妨碍机械指示装置和数字部分的读数且不影响水表检定。

2.10 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.11 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

2.12 安装环境等级：C级或O级。

2.13 内置电池：电池可独立更换且为通用锂电池，在上报频次为1次/日时，至少保证使用6年。

2.14 数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据

2.15 通讯方式：采用运营商的NB-IoT或4G CAT.1（TD-LTE）网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；

2.16 模块标识的印刷：在电子模块上按采购人要求印制相关标识和条形码。 

2.17 通过IoT平台将软件版本号、IMSI号、累计流量、日结流量、故障报警、电压状态、无线信号强度等数据上报到水务平台。 

2.18 电子设备功能要求

2.18.1 周期上报： 

1）每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每1小时记录一次的数据，共24个记录信息等。数据包含日冻结信息等。 

2）高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。 

2.18.2 密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每10分钟一个点，共48个点累计流量。 

2.18.3 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包；

2.18.4 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。 

2.18.5 报警功能 ：可对电池低电量、无磁信号值异常、过流流量、反流流量进行告警。
2.18.6 时间校对：数据周期上报时，有校时功能进行校对。 

2.18.7 数据加密：采用高级加密标准，解密算法。

3.超声波水表技术要求
3.1 测量原理：采用时差法测量，单声道或者双声道模式，数据测量周期小于等于1次/秒。

3.2 准确度等级为2级，高区流量（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为±2%，低区流量（Q1≤Q≤Q2）的最大允许误差为±5%,须满足JJG162《饮用冷水水表检定规程》要求；主要计量性能参数（对于不同口径的水表计量性能参数不得低于下表要求，否则招标人有权取消其协议供货资格）：

	产品名称
	公称通径
	Q3
	Q3/Q1
	Q2/Q1

	超声波水表
	DN15
	2.5
	≥200
	1.6

	
	DN100
	100
	≥200
	1.6


注：Q3(m3/h)：常用流量；Q3/Q1：流量测量范围；Q2/Q1：分界流量与最小流量关系；

3.3 使用条件：适用介质为自来水，水表的温度等级为T30；最高允许压力为1.0 MPa；压力损失等级：不超过△P63（即最大压力损失≤0.063MPa）。水表整体防护等级≥IP68。

3.4 显示基本要求：显示采用双行液晶同屏显示，可同屏显示瞬时流量、累积流量、电池电量等，正流量、负流量均可查，显示的小数位数可调整。 

3.5 内置电池：DN15要求上报频次至少为1次/日，DN100采集终端每15分钟采集一次数据，上报频次至少为4次/日，电池寿命至少达到6年。

3.6 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

3.7 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

3.8 安装环境等级：C级或O级。

3.9 通讯方式：采用运营商的NB-IoT或4G CAT.1（TD-LTE）网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务。
4.电磁水表技术要求
4.1 测量原理：采用法拉第测量原理，在正常使用测量条件下，两次有效测量之间的时间间隔应不大于5s。

4.2 准确度等级为2级，高区流量（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为±2%，低区流量（Q1≤Q≤Q2）的最大允许误差为±5%,须满足JJG162《饮用冷水水表检定规程》要求；主要计量性能参数（对于不同口径的水表计量性能参数不得低于下表要求，否则招标人有权取消其协议供货资格）：

	产品名称
	公称通径
	Q3
	Q3/Q1
	Q2/Q1

	电磁水表
	DN100
	160
	≥200
	1.6

	
	DN150
	400
	≥200
	1.6

	
	DN200
	630
	≥200
	1.6


注：Q3(m3/h)：常用流量；Q3/Q1：流量测量范围；Q2/Q1：分界流量与最小流量关系；

4.3 使用条件：适用介质为自来水，水表的温度等级为T30；最高允许压力为1.0 MPa；压力损失等级：不超过△P63（即最大压力损失≤0.063MPa）。水表整体防护等级≥IP68。

4.4 显示基本要求：显示采用双行液晶同屏显示，可同屏显示瞬时流量、累积流量、电池电量等，正流量、负流量均可查，显示的小数位数可调整。 

4.5 内置电池：采集终端每15分钟采集一次数据，上报频次至少为4次/日，电池寿命至少达到6年。

4.6 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

4.7 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

4.8 安装环境等级：C级或O级。

4.9 通讯方式：采用运营商的NB-IoT或4G CAT.1（TD-LTE）网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务。

5.集抄系统技术要求

5.1 采用B/S架构，支持多终端访问；

5.2 兼容采集多种物联网设备（NB-IoT/4G CAT.1/M-BUS等通讯方式的采集设备）；

5.3 系统应采用微服务架构搭建，将单体应用拆分成多个服务，每个服务独立部署、维护和监控，升级维护互不影响；

5.4 系统设计应按照业务将功能模块化，系统扩展能力强、灵活性强；

5.5 应将业务功能封装为流程节点。按需设计流程图，配置发布移动APP工单流程，确保流程在不同场景下的灵活调配；

5.6 应通过大屏实现对设备详情、设备报警、工单信息统计、数据统计等的全息、动态、实时呈现，“一张图”宏观全局掌握；

5.7 功能模块至少包括：地图定位及数据监测、异常报警及配置、统计分析及报表管理、DMA分区计量及漏损分析、派单管理及信息追溯、权限管理等；

5.8 应提供至少可视化图表，包括：表格、柱状图、折线图、饼图等可视化图表；

5.9 应预留第三方系统调用接口；

5.10 平台应具备完善的数据安全保障机制，包括但不限于用户身份认证、访问权限控制、数据备份与恢复等功能。

6.营收系统技术要求

6.1 采用B/S架构，SaaS云服务模式；

6.2 收费管理：应支持不同付款方式的统一收费管理，付款方式包括现金、POS、支票、进账单、微信、支付宝等；

6.3 计费及产品管理：应支持单一价、阶梯价、混用等产品价格管理，提供不同计费规则的定义和定制。

6.4 票据发票管理：可根据各类查询条件，查询开票信息、补打票据等功能，可根据客户需求接入第三方开票渠道。

6.5 移动抄表：应支持对PC端下发的抄表任务进行抄表，查询抄表进度。

6.6 统计报表：应能提供客户、地址、表具、抄表、收费、第三方交易维度的标准统计报表。

6.7 第三方缴费：应能支持支付宝生活缴费、微信生活缴费、银行/云闪付实时缴费等功能，可根据客户需求接入第三方缴费渠道。

6.8 短信平台：可根据查询条件选定一个或一批用户进行短信提醒业务。

6.9 系统管理：可根据水务公司的组织结构进行组织配置，并可设定部门层级及数据访问权限，以及各参数模板、发票模板等基础配置管理。

6.10 基础信息管理：应包括但不限于地址编码管理、客户管理、地址管理、表具管理、账户管理等基本信息管理。

二、供货周期要求：一年。供货方应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金(上限15%)，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

三、交货与服务地点：运输并卸货至采购人指定地点，并指导安装。

四、质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供水表的免费质保期为8年（电池使用年限≥8年）（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与我司的采购项目。

五、约定事项：
1、市场询价表、营业执照、网页截图、业绩等相关材料于2025年12月23日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅。联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336。
2、报价说明：本项目为固定单价报价。报价主要包括（但不限于）应为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试、营收系统、集抄系统、网上营业厅等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。报价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动，数量最终按实际安装数量为准。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在合同价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。    
3、报价单位须提供①合法有效的营业执照复印件加盖公章；

②未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏” 网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章)；
③近三年（自投标截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及公告发布之日前有效发票复印件加盖公章）。

4、拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到成交供应商相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，合同期内所供货物的余款于质保期结束后收到成交供应商相应的增值税专用发票后一次性付清。
5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

                             启东市吕四自来水厂有限公司

                                     2025年12月18日
附件：启东市吕四自来水厂有限公司大用户水表更换及集抄、营收和掌厅系统整合服务采购项目市场询价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价报价（元/只）
	合价（元）
	品牌

	1
	无磁传感无线远传水表
	DN15铁壳
	只
	3500
	
	
	

	
	
	DN20铁壳
	只
	500
	
	
	

	
	
	DN25铁壳
	只
	40
	
	
	

	
	
	DN40铁壳
	只
	100
	
	
	

	
	
	DN40铜壳
	只
	100
	
	
	

	
	
	DN50铁壳
	只
	40
	
	
	

	2
	超声波水表
	DN15
	只
	500
	
	
	

	
	
	DN100
	只
	20
	
	
	

	3
	电磁水表
	DN100
	只
	40
	
	
	

	
	
	DN150
	只
	5
	
	
	

	
	
	DN200
	只
	10
	
	
	

	合计（元）
	


注：1、以上包括营收系统、集抄系统、网上营业厅的全部费用，水表保质期质保8年（电池使用年限≥8年）。

2、本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。 

报价单位（盖章）：                     联系人：       

联系电话：                             报价日期：

附件2：合法有效的营业执照复印件加盖公章

附件3：未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏” 网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章)；

附件4：近三年（自投标截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及公告发布之日前有效发票复印件加盖公章）；
 2 / 4

